Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rozbudowa użytkowanego przez Zamawiającego zestawu radiografii cyfrowej

o dodatkowy detektor – Wykonawca oferuje:

Oferujemy detektor typu ...................................................................  zgodnie z n/w parametrami:

| Lp | Opis parametrów | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Dane identyfikacyjne - Wymagania Ogólne |  |  |  |
|  | Nazwa Urządzenia | Podać |  |
|  | Typ Urządzenia | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2022 r., urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane | TAK, Podać |  |

| L.P. | PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana/ potwierdzenie parametru/ numer katalogowy – uzupełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | #### 2 | 3 | 4 |
| I | Podłączenie oferowanego detektora do obecnie działającej stacji technika z oprogramowaniem sterującym |  |  |
|  | Oferowany detektor kompatybilny z obecnie użytkowanym EVS 3643 firmy DRTECH. Podłączenie oferowanego detektora do obecnie używanej stacji technika | TAK |  |
|  | Przekonfigurowanie obecnie używanego oprogramowania stacji technika w celu podłączenia nowego detektora i umożliwienia naprzemiennej pracy na obu detektorach w tej samej aplikacji sterującej | TAK |  |
| II | Parametry oferowanego, dodatkowego detektora |  |  |
|  | Oferowany detektor kompatybilny z obecnie użytkowanym EVS 3643 firmy DRTECH (akumulatory wymienne między detektorami) | TAK |  |
|  | Przenośny, płaski detektor wykonany w technologii aSi (amorficzny krzem) | TAK/Podać |  |
|  | Wymiary detektora ≥ 42 x 42 cm | TAK/Podać |  |
|  | Grubość detektora≤ 15 mm | TAK/ Podać |  |
|  | Detektor ze scyntylatorem CsI (jodek cezu) | TAK |  |
|  | Detektor typu bezprzewodowego – WiFi z możliwością pracy przewodowej | TAK |  |
|  | Wielkość piksela ≤ 140 µm | TAK/ Podać |  |
|  | Rozdzielczość detektora ≥ 3000x3000pixeli | TAK/ Podać |  |
|  | Rozmiar matrycy detektora DR – obszar aktywny detektora ≥ 42 x 42 cm | TAK/Podać |  |
|  | Współczynnik DQE ≥ 65% | TAK/ Podać |  |
|  | Akwizycja obrazu A/D ≥ 16 bit | TAK/Podać |  |
|  | Standardowa graniczna rozdzielczość ≥ 3,5 pl/mm | TAK/ Podać |  |
|  | Czas wyświetlenia zdjęcia po ekspozycji – podgląd na konsoli technika ≤ 2 s | TAK/ Podać |  |
|  | Czas wyświetlenia zdjęcia w pełnej rozdzielczości na konsoli technika ≤ 6 s | TAK/ Podać |  |
|  | Waga detektora ≤ 3,5 kg | TAK/ Podać |  |
|  | Ładowarka baterii i dodatkowa bateria, (w komplecie dwie baterie) | TAK |  |
|  | Czas pełnego ładowania akumulatora ≤ 3h | TAK/ Podać |  |
|  | Stopień ochrony min. IP54 | TAK/ Podać |  |
|  | Pojemność jednej baterii minimum ≥ 3000 mAh Zasady oceny punktowej: - ≥ 4000 mAh – 10 pkt - od ≥ 3000 mAh do 4000 mAh – 1 pkt | TAK/ Podać |  |
|  | Wyświetlacz OLED | TAK |  |
|  | Możliwość bezprzewodowego ładowania detektora Zasady oceny punktowej: - TAK – 10 pkt - NIE – 0 pkt | TAK/NIE Podać |  |
|  | Złącze USB typu C Zasady oceny punktowej: - TAK – 5 pkt - NIE – 0 pkt | TAK/NIE Podać |  |
|  | Wbudowany w detektor uchwyt, służący do jego przenoszenia Zasady oceny punktowej: - TAK – 5 pkt - NIE – 0 pkt | TAK/NIE Podać |  |
| III | Pozostałe |  |  |
|  | Certyfikat CE, deklaracja zgodności | TAK/Podać |  |
|  | Detektor fabrycznie nowy, rok produkcji 2022 | TAK |  |
|  | Model/typ: | Podać |  |
|  | TERMIN DOSTAWY Max. do 30 dni od dnia podpisania umowy | TAK/Podać |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 36 m-cy | TAK /Podać liczbę miesięcy |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy - w okresie gwarancji – 24 godziny - po okresie gwarancji – 48 godzin | TAK |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - w okresie gwarancji - 3 dni - po okresie gwarancji – 5 dni | TAK |  |
| 7. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta | TAK |  |
| 8. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| 9. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | TAK |  |
| 10. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| 11. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 12. | Przeprowadzenie szkolenia z obsługi sprzętu | TAK |  |

Uwagi :

- Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z wymogami Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się w przypadku wyboru przez Zamawiającego Naszej oferty do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….   					 ………………………………..

Podpis osoby/osób upoważnionej